　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウシオ電機（株）

UIT-150とその後継機UIT-250の概略仕様ご説明資料

主機能比較表

	
	UIT-150
	UIT-250

	寸法（ｍｍ）
	75(W) × 160(D) × 15(H)
	UIT-150 と同じ

	重量
	約 250g
	UIT-150 と同じ

	使用できる受光器
	UVD-S/C254, 365 ,405

（UVD-TK：温度測定用）
	UIT-150 と同じ

	表示
	液晶デジタル表示、

照度４桁、積算光量５桁
	UIT-150 と同じ

	機能
	・ リアルタイム照度

・ ピーク照度

・ 積算光量測定

・ 照度分布測定･出力

・ 温度 測定
・ ３段階レンジ切替え

・ オートパワーオフ
	UIT-150 と同じ

	オートパワーオフ
	５分
	無し / ５分

(内部SW設定で切り替え可)

	サンプルレート
	１６ または ４ サンプル／秒
	３２ または１６ サンプル／秒

	照度分布記録
	９６０ データ

1分 ( 16サンプル/秒)

4分（４ サンプル/秒）
	３８４０ データ

２分 ( ３２サンプル/秒)

4分（１６ サンプル/秒）

	外部出力
	アナログ出力
	UIT-150 と同じ

	シリアル通信機能
	無し
	有り

	電源
	単４電池 ×３ 
	UIT-150 と同じ

	連続駆動時間

(アルカリ電池使用時)
	30h
	45h


